- 设备功能需求

- 酶联免疫监测仪

1. 检测方法 终点法、单波长扫描、双波长扫描

2. 检测模式 单波长、双波长、扫描

3. 检测光源 双LED混合冷光源（自动校准）

4. 微孔板类型 96 孔（8×12）或 48 孔（4×12）微孔板。

5. 检测通道 8通道

6. 准确性 吸光度准确度：在[0.0O0～1.000]OD范围内时，准确度为±0.02；

在（1.0O0～2.000]OD范围内时，准确度为±0.03。

7. 线性范围 线性：在吸光度0.000～3. 000 OD范围内时，线性相关系数≥0.990。

8. 重复性 CV＜0.15%。

9. 吸光度稳定性 ≤0.003

10. 通道差 不大于0.02

11. 灵敏度 不小于0.01

12. 测量时间 单波长2s/96孔板；双波长5s/96孔板

13. 震荡功能 具有3种震荡模式（震荡时间、频率可调）；振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

14. 滤光片 最多8片（标配405nm、450nm、492nm、630nm）

15. 重量 13.5kg

16. 工作电压 直流24V，1.35A

17. 计算机接口 9-针RS232串行接口（标记为RS232）；USB2.0接口（可选）

18. 工作温度/湿度 +10℃~+40℃/ 30%~80 %

19. 储存温度/湿度 ‘在-40℃~55℃之间，湿度不超过 90%

- 二、糖化血红蛋白分析仪

1 .检测原理 离子交换高效液相色谱法（HPLC）

2. 触摸屏 10.1英寸彩色液晶触摸屏

3. 检测模式 糖化血红蛋白检测（可识别HbE, HbD, HbS，HbC和HbJ五种血红蛋白变异体）

4. 样本类型 全血、稀释血

5. 进样系统 110个自动进样位，1个急诊位

6. 测试速度 ≤ 45s/t

7. 报告参数 HbA1c(可洗脱HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V_Win)

8. 结果报告单位 可报告IFCC/NGSP结果

9. 重复性 CV≤1.5%

10. 检测范围 3%～20%

11. 采样量 全血5μl、稀释血5μl

12. 样本类型测试模式 能提供常规全血模式、贫血模式、稀释血模式、校准模式、质控模式五种样本类型测试模式

13. 样本管规格 静脉采血管宽∅12~15 mm；高75~100mm

14. 条码扫描 系统支持旋转扫描条形码功能

15. 试管摇匀功能 仪器支持试管颠倒摇匀功能

16. 吸样方式 样本管帽穿刺进样

17. 系统工作压力 10～20MPa

18. 检测波长 双波长检测，415nm和500nm

19. 层析柱测试次数 ≥3000次

20. 过滤器测试次数 ≥800次

21. 联网功能 系统具备RS-232接口、USB口、网口，支持双向HIS/LIS系统连接功能

22. 报警功能 具备高压报警、低压报警、耗材报警（洗脱液A，B，C溶血剂L、过滤器和层析柱余量不足）、风扇堵转报警等功能

23. 存储系统 系统内存可以存储≥20000个样本分析结果(包含全部的检测参数和色谱图)

24. 打印功能 支持热敏打印，也可支持外接打印

25. 工作环境 温度：10~35℃，相对湿度：≤80%

26. 电源 a.c.100V~ 240V，50Hz/60Hz

27. 输入功率 200VA

28. 大气压力 75kPa～106kPa