- 酶联免疫监测仪设备功能需求

1. 检测方法 终点法、单波长扫描、双波长扫描

2. 检测模式 单波长、双波长、扫描

3. 检测光源 双LED混合冷光源（自动校准）

4. 微孔板类型 96 孔（8×12）或 48 孔（4×12）微孔板。

5. 检测通道 8通道

6. 准确性 吸光度准确度：在[0.0O0～1.000]OD范围内时，准确度为±0.02；

在（1.0O0～2.000]OD范围内时，准确度为±0.03。

7. 线性范围 线性：在吸光度0.000～3. 000 OD范围内时，线性相关系数≥0.990。

8. 重复性 CV＜0.15%。

9. 吸光度稳定性 ≤0.003

10. 通道差 不大于0.02

11. 灵敏度 不小于0.01

12. 测量时间 单波长2s/96孔板；双波长5s/96孔板

13. 震荡功能 具有3种震荡模式（震荡时间、频率可调）；振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

14. 滤光片 最多8片（标配405nm、450nm、492nm、630nm）

15. 重量 13.5kg

16. 工作电压 直流24V，1.35A

17. 计算机接口 9-针RS232串行接口（标记为RS232）；USB2.0接口（可选）

18. 工作温度/湿度 +10℃~+40℃/ 30%~80 %

19. 储存温度/湿度 ‘在-40℃~55℃之间，湿度不超过 90%