- 设备功能需求

▲1.测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度；                              
2.计算项目：BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项
▲3.测量范围: PO2:10.0 -700.0 mmHg,PCO2:5.0-200.0 mmHg,乳酸0.18-30mmol/L,Na+:100.0-200.0mmol/L,k+:0.50-15.00mmol/L,Ca2+:0.20-5.00 mmol/L,CL-:65 - 140 mmol/L,葡萄糖:20-750 mg/dL,总血红蛋白:2.0 - 25.0 g/dL,新生儿胆红素:2.0 - 30.0 mg/dL
4.样本类型：动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水
5.最低用血量≤100uL
6.上样到打印检测报告≤60秒
7.有三种类型的试剂供选择——一体化测试试剂盒、全自动质控试剂盒、一体化清洗试剂盒
8.总试剂效期不低于6个月——货架效期不低于5个月；试剂盒安装后在机有效期不低于28天，且使用简单，无需更换电极卡
▲9.试剂盒初始化时间：试剂盒上机后能够在不超过25分钟时间内自动完成初始化。
10.仪器支持通过Levey-jennings质控图判断质量控制效果
11.具备完善的定标机制，能够通过不低于4种不同类型的定标模式；确保检测结果的准确性
12.定标能够覆盖所有检测项目，tHb、胆红素无需单独定标
13.读码器：内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，能够免提扫描
▲14.采用市面上最主流、最先进的PC端操作系统——Microsoft Win10
▲15.进样方式：全自动平行抽吸式进样，无需手持进样，能够最大程度保护操作员安全
16.仪器自带杀毒软件，能够保护患者数据安全
17.进样器的种类：可连接注射器和毛细管，无需适配器
18.可以设置使用操作员ID和PIN码进行双重识别，提升仪器安全性
19.能够在不低于4000米的恶劣环境下进行仪器作业
20.针对常见的干扰物质，仪器能够自动检测并进行弹窗提示，避免报告错误结果
21.配备不低于10英寸的全彩触控屏；可以调节屏幕角度和亮度，以适应不同的使用习惯和需求
22.配置清单：血气分析系统1台，电源线1条，打印纸1卷